Manual Tecnico

Dispositivo

Nombres: Francisco Mira

Anibal Muñoz

Ivo Stambuk

## Índice

1. Resumen ejecutivo	3

2. Arquitectura general	3

3. Estructura del repositorio	3

4. Configuración de build (PlatformIO)	3

5. Pines y hardware	4

6. Configuración de red y secretos	4

7. Comunicación con Firebase (REST HTTPS)	4

7.1 Secuencia de conexión del módem	5

7.2 GET (leer comando remoto)	5

7.3 POST (enviar datos)	5

8. Lógica de sensores y detección de caída	6

8.1 Calibración IMU	6

8.2 Muestreo y estados	6

8.3 Acciones ante caída	7

9. GPS y calidad de fix	7

10. Monitoreo de batería	7

11. Comandos remotos	7

12. Gestión de red y robustez	7

13. Registro y depuración	8

14. Seguridad	8

15. Compilación y carga	8

16. Resolución DNS de Firebase (ejemplo)	8

17. Solución de problemas	8

18. Mantenimiento y ajustes	8

19. Posibles mejoras	9

20. Glosario	9

21. Anexos: endpoints	9

## 1. Resumen ejecutivo

Elder Guardian es un dispositivo portátil basado en ESP32-c3 que detecta caídas mediante una IMU (MPU vía I2C), obtiene ubicación con GPS y se comunica por red celular 4G (módem A7670SA/SIM7600) para reportar eventos y telemetría a Firebase Realtime Database mediante REST sobre HTTPS.

## 2. Arquitectura general

- MCU: ESP32-C3 (placa “esp32-c3-devkitm-1”, framework Arduino)

- Sensores:

  - GPS por UART (TinyGPSPlus)

  - IMU MPU (I2C a 0x68) para acelerómetro y giroscopio

- Indicadores: LED NeoPixel (1 LED) y buzzer PWM

- Conectividad: Módem 4G (A7670SA/SIM7600) por UART usando TinyGSM

- Backend: Firebase Realtime Database (REST HTTPS)

```

[MPU6050]--I2C-->[ESP32-C3]--UART-->[A7670SA modem]===LTE===Internet===HTTPS==>[Firebase RTDB]

|                             |

[NeoPixel]                      [GPS UART]

|                             |

[Buzzer]                     [ADC Batería]

```

## 3. Estructura del repositorio

- “platformio.ini”: configuración de PlatformIO (plataforma, board, deps)

- “src/main.cpp”: lógica del dispositivo (sensores, caída, red, Firebase)

- “src/secrets.h”: host/token Firebase y device ID

- “include/”, “lib/”, “test/”: carpetas estándar de PlatformIO

## 4. Configuración de build (PlatformIO)

Librerías y configuración de PlatformIO que se almacena en “platformio.ini”

- Plataforma: “espressif32”

- Board: “esp32-c3-devkitm-1”

- Framework: “arduino”

- Flags: “-D ARDUINO_USB_MODE=1”, “-D ARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1”

  - Dependencias:

    - TinyGPSPlus @ ^1.1.0

    - Adafruit NeoPixel @ ^1.15.1

    - EspSoftwareSerial @ ^8.2.0

    - TinyGSM @ ^0.11.7

    - ArduinoHttpClient @ ^0.4.0

## 5. Pines y hardware

Los pines definidos en el código para que funcionaran todos los módulos fueron definidos en el archivo “src/main.cpp”:

- GPS UART: “GPS_RX=21”, “GPS_TX=20” (9600 bps)

- IMU I2C: “MPU_SDA=8”, “MPU_SCL=9”, dirección “0x68”

- Módem UART: “MODEM_RX_PIN=5”, “MODEM_TX_PIN=6” (115200 bps)

- Buzzer: “BUZZER_PIN=7”

- LED: “NEOPIXEL_PIN=4”

- Batería (ADC): “BATTERY_ADC_PIN=0”

Constantes relevantes:

- Buzzer: “BUZZER_FREQ=2200”, “BUZZER_BEEP_MS=350”

- IMU: “FALL_IMPACT_G_MIN 2.0f”, “FALL_EVENT_COOLDOWN 5000”

- GPS calidad mínima: “MIN_SATS_GOOD=5”, “MAX_HDOP_GOOD=300” (3.0)

## 6. Configuración de red y secretos

Para la configuración de Firebase se creó un archivo aparte el cual contiene los datos de Firebase, a continuación de eso se encuentra la configuración del módem LTE con los datos de WOM.

- Archivo: “src/secrets.h”

  - “FIREBASE_HOST” = “eldenguard-default-rtdb.firebaseio.com2

  - “FIREBASE_AUTH” = "" (token opcional; si se define, se envía en `?auth=`)

  - “FIREBASE_DEVICE” = “guardian-01”

- En “main.cpp” (módem/APN):

  - APN: SIM_APN="internet"

  - PIN SIM: SIM_PIN=""

## 7. Comunicación con Firebase (REST HTTPS)

La comunicación del dispositivo con Firebase se realiza con el módulo LTE con HTTP y el modem se comunica con el ESP32 C-3 usando el protocolo AT.

- Protocolo: HTTPS (HTTP sobre TLS), no se usa la librería oficial de Firebase.

- Librerías: TinyGSM (para módem), comandos AT HTTP del módem; “ArduinoHttpClient” está incluida pero la comunicación se realiza por AT.

- Construcción de URL: función `fbUrl(path)` → “https://<FIREBASE_HOST><path>.json[?auth=<token>]”

- Paths:

  - Alertas: “/devices/<DEVICE>/alerts”

  - Tracks: “/devices/<DEVICE>/tracks”

  - Comando: “/devices/<DEVICE>/cmd”

  - Batería: “/devices/<DEVICE>/battery”

### 7.1 Secuencia de conexión del módem

Para la iniciación correcta del módem se realiza la siguiente secuencia de inicio en la función: “initModem()”:

1. “modem.init()” y “getModemInfo()”

2. “simUnlock” si corresponde (actualmente no se utiliza)

3. “waitForNetwork(60s)”

4. “gprsConnect(APN)”

5. Configuración TLS del módem:

- +CSSLCFG="sslversion",0,4

- +CSSLCFG="authmode",0,0

- +CSSLCFG="protocol",0,0

- +CSSLCFG="enableSNI",0,1

### 7.2 GET (leer comando remoto)

Para la iniciación de almacenamiento de datos de locación se lee “track” el cual contiene un booleano en Firebase Realtime utilizando la función

simHttpGet(url) (reintentos x3):

- +HTTPTERM` → +HTTPINIT → +HTTPSSL=1

- +HTTPPARA="USERDATA","Elder-Guardian/1.0"

- +HTTPPARA="REDIR","1"

- +HTTPPARA="URL","<url>"

- +HTTPACTION=0 (GET) → espera +HTTPACTION: 0,200,<size>

- +HTTPREAD=0,<size> lee el cuerpo

- +HTTPTERM

Ejemplo de URL para leer comandos:

“https://eldenguard-default-rtdb.firebaseio.com/devices/guardian-01/cmd.json”

Formato esperado (ejemplo): “json{ "TRACK": true }”

### 7.3 POST (enviar datos)

Los envíos del dispositivo que se envían a Firebase ocurren con el uso de la función simHttpPost(url, data) (reintentos x3):

- +HTTPTERM → +HTTPINIT → +HTTPSSL=1

- +HTTPPARA="URL","<url>"

- +HTTPPARA="CONTENT","application/json"

- +HTTPPARA="USERDATA","Elder-Guardian/1.0"

- +HTTPPARA="REDIR","1"

- +HTTPDATA=<len>,10000 y esperar DOWNLOAD

  - Enviar JSON crudo

    - +HTTPACTION=1 (POST) → éxito si 200/201

    - +HTTPTERM

Endpoints de envío:

- Alertas (caída, batería): /alerts.json

- Tracks: /tracks.json

- Batería: /battery.json

Ejemplos de payload:

- Alerta de caída:

  - json: { "alert": "fall", "magnitude": 2.10, "lat": -12.123456, "lon": -77.012345, "date": "09/11/2025", "time": "14:22:05" }

- Alerta batería crítica:

  - json: { "alert": "battery_critical", "voltage": 3.32, "percentage": 18 }

- Tracking:

  - json: { "type": "track", "lat": -12.123456, "lon": -77.012345, "date": "09/11/2025", "time": "14:22:05"}

- Batería (estado periódico):

  - json: { "voltage": 3.95, "percentage": 67, "timestamp": 12345678 }

Notas:

- POST a “.../alerts.json” y “.../tracks.json” crea entradas con ID único (semántica de push en RTDB).

- Autenticación por “?auth=” si “FIREBASE_AUTH” está definido.

## 8. Lógica de sensores y detección de caída

### 8.1 Calibración IMU

Se realiza una calibración para inicial para que sea más preciso ya que puede existir desperfectos de fabricación y ruido de instalación

- Se promedian calibSamplesTarget=200 muestras en reposo para offsets de acelerómetro y giroscopio.

- No incluye validación post-calibración de |g|.

### 8.2 Muestreo

- Intervalo de muestreo: G_SAMPLE_INTERVAL_MS=20 ms.

- Estados: No implementa máquina de estados, sólo detección directa.

- Detección:

  - Impacto si |g| >= 2.0g.

  - Enfriamiento entre eventos: FALL_EVENT_COOLDOWN=5000 ms (5 s).

### 8.3 Acciones ante caída

Las acciones tales como las caídas causan

- Beeps rápidos con buzzer.

- Envío de alerta a Firebase (`sendAlert`).

## 9. GPS y calidad de fix

- UART a 9600 bps, parseo con TinyGPSPlus.

- “Buen fix” si: sats >= 5 y HDOP <= 3.0.

- LED NeoPixel indica estados: rojo (sin datos), azul (buscando y datos GPS recibidos pero sin satélites), morado (Satélites detectados pero sin fix), verde (fix bueno y 5 o más satélites).

## 10. Monitoreo de batería

Para el monitoreo de batería se agregó un divisor de voltaje

- ADC: 12 bits (4095), atenuación 11 dB, Vref 3.3 V.

- Divisor: BATTERY_DIVIDER_RATIO=0.5 → Vbat = Vpin / 0.5.

- Porcentaje (aprox.):

  - ≥4.2 V → 100%

  - 4.0–4.2 V → 90–100%

  - 3.7–4.0 V → 50–90%

  - 3.4–3.7 V → 20–50%

  - 3.0–3.4 V → 0–20%

- Reporte periódico: cada 30 min (“sendBatteryUpdate”).

- Alerta crítica: ≤20% (con histéresis +5%).

## 11. Comandos remotos

para activar el “tracking” se activa con el booleano de track en cual se encuentra en cmd y una vez activado se almacenan los datos de localización

- Polling cada 5 s a `/cmd.json`.

- Reconoce `{"TRACK": true}` / `false`.

- Activa/desactiva tracking periódico (cada 15 s).

## 12. Gestión de red y robustez

El módem puede tener problemas de conexión por lo que se ocupa lo siguiente

- “checkNetwork()” cada 20 s valida red y reintentar “waitForNetwork+gprsConnect” si cae.

- Las funciones HTTP reintentan hasta 3 veces con limpiezas (`HTTPTERM`) entre intentos.

## 13. Registro y depuración

se ocupó el monitor serial para depuración ocupando la configuración de

- Baudrate serie: 115200.

- Logs detallados para módem, HTTP (intentos, respuestas), batería, GPS e IMU.

## 14. Seguridad

por seguridad se ocuparon las siguientes configuraciones

- Tráfico cifrado (TLS) con SNI habilitado.

- Token `FIREBASE_AUTH` vía querystring (evitar exponer por Serial). Considere usar secretos seguros.

- Preferir listas blancas por dominio, no por IP (las IP de Firebase cambian por DNS/anycast).

## 15. Compilación y carga

Para la compilación y la carga al dispositivo:

- Requisitos: PlatformIO.

- Tareas disponibles en VS Code:

  - “PIO Build” / “PlatformIO: Build”.

- Resultado actual: build OK.

## 16. Resolución DNS de Firebase

El modem ocupa IPs dinámicas por lo que acá se encuentran unos ejemplos anteriores

- `eldenguard-default-rtdb.firebaseio.com` puede resolver a varias IPs (IPv4/IPv6). Ejemplo local:

- IPv6: `2600:1901:0:4d00::`

- IPv4: `34.120.206.254`, `34.120.160.131`, `35.201.97.85`, `35.190.39.113`

## 17. Solución de problemas

- `HTTPINIT`/`HTTPSSL` falla: reiniciar módem (`HTTPTERM`), verificar señal y APN.

- `waitForNetwork` expira: revisar SIM, antena y cobertura.

- Códigos HTTP ≠ 200/201: verificar host/token/permisos RTDB.

- `DOWNLOAD` no aparece en `HTTPDATA`: timing; verificar longitud y timeout.

- Sin fix GPS: revisar antena, cielo abierto, esperar TTFF.

- Caídas falsas: ajustar umbrales (`FALL_*`) y calibración.

## 18. Mantenimiento y ajustes

- Umbrales de caída: ver constantes `FALL_*` en `main.cpp`.

- Intervalos: `TRACK_INTERVAL_MS`, `COMMAND_POLL_INTERVAL_MS`, `BATTERY_REPORT_INTERVAL_MS`.

- APN y PIN: `SIM_APN`, `SIM_PIN`.

- Device ID: `FIREBASE_DEVICE` en `secrets.h`.

## 19. Posibles mejoras

- Backoff exponencial y jitter en reintentos HTTP.

- NTP o RTC para timestamps consistentes cuando no haya GPS.

- Validación de certificado/CA según capacidades del módem.

- Migrar a WebSockets/FCM si se requiere tiempo real sin polling.

- Manejo de colas y almacenamiento local offline.

## 20. Glosario

- RTDB: Realtime Database (Firebase)

- HDOP: Horizontal Dilution of Precision

- SNI: Server Name Indication

## 21. Anexos: endpoints

- GET `.../devices/<DEVICE>/cmd.json`

- POST `.../devices/<DEVICE>/alerts.json`

- POST `.../devices/<DEVICE>/tracks.json`

- POST `.../devices/<DEVICE>/battery.json`